## Slide 1
치매 어르신 실종 예방 시스템
SafeFinder
복합 안심존 판정과 2단계 자동 경보로,
이탈을 "찾기 전에" 알린다
보호자 앱 · 태블릿 · 워치 · 전용 단말 4종 + 관제 서버
실증 진행 보고서 | 2026년 08월 17일

## Slide 2
01
목적
무엇을 해결하려 하는가
기존 배회감지기는 이탈한 "뒤에" 찾기 시작한다. SafeFinder는 이탈하는 "순간"을 알린다.
문제 1
사후 수색
안전구역을 완전히 벗어난 뒤에야 대응이 시작되어 골든타임이 이미 소모된다.
해결 1
2단계 사전 경보
이탈 5분 → WARNING, 30분 → SOS. 보호자 문자와 서버 기록이 동시에 나간다.
문제 2
단일 신호 의존
GPS 하나에 의존하면 실내·지하·건물 사이에서 위치가 끊기고 오탐이 발생한다.
해결 2
복합 안심존 판정
WiFi → 보호자 근접 → GPS 순으로 교차 검증. 한 신호가 끊겨도 위치 판정이 유지된다.
문제 3
충전 부담
매일 충전해야 하는 단말은 정작 필요한 순간 꺼져 있을 확률이 높다.
해결 3
실측 기반 전력 설계
단말별 소모 전류를 실측해 운용 주기를 정한다. (부록 4에 실측치 수록)
서울시 65세 이상 치매환자 166,167명 · 유병률 9.88% (2023년 기준, 부록 3)
출처: 서울특별시 치매관련현황 (2023년) — 사용자 제공 원자료

## Slide 3
02
전체 시스템 아키텍처
4종 단말이 하나의 서버 프로토콜을 공유한다
단말 계층
SFC
보호자 폰 · com.sf.sfc
BLE 온보딩 · 대시보드 · 폰 GPS 제공(:8765)
SFD
태블릿 · com.sf.sfd
안심존 판정 · 이탈 감지 · SMS 경보
SFW
워치 · com.sf.sfw
착용형 · 동일 판정 로직
SFA
전용 단말 · ESP32-S3 + A7670E
LTE · GNSS · SMS (헤드리스)
HTTPS (등록 · 텔레메트리 · 설정 동기화) ↓↑ BLE (최초 온보딩) · SMS (보호자 직통)
관제 서버 sf-api.ese-lab.com
기기 등록 · 텔레메트리 수집 · 안심존/보호자 CRUD · 웹 관제 화면(monitor · track · index)
업링크
단말 → 서버
deviceId, fwVersion, seq, timestamp, locationType(WIFI|GPS), apName, bssid, inSafeZone, safeZoneId, battery, signal, deviceStatus, eventType, verb, gyro, lat, lng, accuracy
다운링크
서버 → 단말
안심존 목록(ssid/bssid/apType/enabled), configVersion, elderId, 보호자 연락처
직통
단말 → 보호자
WiFi 변경 · 이탈 · WARNING · SOS 문자 (서버를 거치지 않아 망 장애 시에도 도달)
필드명은 실제 전송 페이로드 기준 (SFA/SFD/SFW 공통 스키마)

## Slide 4
03
보호자 앱(SFC) 기능
보호자가 실제로 보는 화면과 할 수 있는 일
1
기기 온보딩
BLE로 새 단말을 찾아 어르신 정보·보호자 연락처·안심존을 청크 단위로 전송한다. 단말이 스스로 서버에 등록하고, SFC는 등록 완료를 폴링으로 확인한다.
2
안심존 관리
집(FIXED_AP)과 보호자 핫스팟(HOTSPOT)을 구분해 등록한다. 집 안심존은 GPS 중심좌표를 함께 저장해 지도에 🏠로 표시된다.
3
위치 이력 · 지도
날짜별 달력에서 하루를 선택하면 그날의 이동 경로가 지도에 그려진다. 좌표가 있는 모든 기록(hasLocation)을 표시해 WiFi 구간도 끊기지 않는다.
4
폰 GPS 제공
보호자 폰이 핫스팟일 때 :8765 로 자기 GPS를 단말에 제공한다. 단말이 실내에서 위성을 못 잡아도 좌표가 유지되는 핵심 경로.
5
경보 수신
이탈 · WARNING · SOS 문자를 단말에서 직접 받는다. 서버 장애나 데이터망 문제와 무관하게 도달한다.
SFC 메인 화면 — 어르신 상태 · 안심존 · 최근 위치
기능 설명은 SFC 소스(com.sf.sfc) 기준

## Slide 5
04
디바이스 구성
같은 프로토콜, 다른 폼팩터
코드
하드웨어
플랫폼
역할
실측 사용시간
SFC
보호자 폰 (Galaxy S24 Ultra)
Android
BLE 온보딩 · 대시보드 · GPS 서버
충전 기반
SFD
태블릿
Android
안심존 판정 · 이탈/SOS · SMS
약 40시간
SFW
워치 (Wear OS)
Android
착용형 · 동일 판정 로직
약 22시간
SFA
LILYGO T-A7670E-S3
ESP32-S3
LTE · GNSS · SMS (헤드리스)
미측정
SFA 전용 단말 구성
• MCU: ESP32-S3 (Wi-Fi + BLE)
• 통신: A7670E LTE Cat.1 (APN: lte.ktfwing.com)
• 측위: A7670E 내장 GNSS + AGPS(AT+CAGPS)
• 경보: 모뎀 직접 SMS 발송 (UCS2 한글)
• 전원: 리튬 배터리 + ADC 분압 측정 (GPIO8)
측위 우선순위 (실측 반영)
1순위 자체 GNSS 측위 — 야외에서 수 m
2순위 보호자 폰 GPS 중계 — 실내 25.7 m 실측
3순위 좌표 없음 → AP 이름으로 위치 표기
모뎀 셀 측위(AT+CLBS)는 통신사 응답 거부로 사용 불가
사용시간은 서버 텔레메트리의 배터리 값에서 산출 (부록 4)

## Slide 6
05
시스템 사용의 장단점
장점과 한계를 같은 무게로
장점
▪ 이탈을 사전에 알린다
5분 WARNING / 30분 SOS 2단계. 완전 실종 전에 개입 시점이 생긴다.
▪ 신호가 끊겨도 위치가 남는다
WiFi AP 이름 → 보호자 폰 GPS → 자체 GNSS 순으로 교차 보완.
▪ 서버 없이도 경보가 간다
단말이 보호자 번호로 직접 SMS를 보낸다. 서버·데이터망 장애와 무관.
▪ 오탐을 구조적으로 억제
유예 시간, AP 재스캔, 단절 홀드, GPS 이탈 증거 요구를 단계로 쌓았다.
▪ 폼팩터 교체가 자유롭다
태블릿·워치·전용 단말이 같은 프로토콜을 쓴다.
한계
▪ 실내 단독 상황은 여전히 공백
보호자가 곁에 없고 실내이면 위성이 안 잡혀 좌표가 없다. WiFi 측위 API 도입 전까지 남는 한계.
▪ 보호자 폰 의존
폰 GPS 중계는 보호자 핫스팟 범위 안에서만 동작하고, 폰 배터리를 쓴다.
▪ 워치 사용시간 약 22시간
실측 4.57%/h. 매일 충전이 필요하다.
▪ SMS 비용과 도달 지연
통신사 망 상태에 따라 수 초~수십 초 지연이 발생할 수 있다.
▪ 모뎀 셀 측위 사용 불가
AT+CLBS가 코드 10으로 거부됨(5회 재현). 대체 수단이 필요.
한계 항목은 모두 이번 실증에서 재현된 사실 기준

## Slide 7
06
실증 준비
무엇이 끝났고 무엇이 남았는가
완료 · 검증됨
✓ 4종 단말 ↔ 서버 등록·텔레메트리 정상 (서버 수신 200 확인)
✓ 이탈 → WARNING → SOS 2단계 경보 및 보호자 SMS 도달 확인
✓ 보호자 폰 GPS 중계 경로 동작 (실내 25.7 m, fixAge 10초)
✓ AGPS 궤도력 다운로드 동작 (AT+CAGPS: OK)
✓ 오탐 이탈 억제 로직 적용 (유예·재스캔·홀드·GPS 증거)
✓ 배터리 소모 실측 확보 (태블릿·워치)
남은 과제
□ SFA 야외 GNSS 최초 측위 시간(TTFF) 실측
□ SFA 배터리 실사용 시간 실측 (현재 USB 급전으로 미측정)
□ 실내 단독 상황 측위 대책 결정 (WiFi 측위 API 도입 여부)
□ 장시간 연속 운용 시험 (24시간 이상 무중단)
□ 다중 어르신·다중 보호자 동시 운용 시험
실증 즉시 가능 범위
보호자가 동행하거나 안심존(집·핫스팟) 안에 있는 모든 시간대 — 위치·이탈·경보가 끊김 없이 동작한다.
2026년 8월 실증 로그 기준

## Slide 8
Appendix
1. 서버 링크 모음 및 구성 설명
2. AI 상세 설명
3. 서울시 치매 노인 현황 (자치구별)
4. 디바이스 배터리 소요 표
5. 대표 이미지
6. 디바이스 구성표

## Slide 9
A1
서버 링크 모음 및 구성
실증에서 실제로 사용한 엔드포인트
구분
URL / 엔드포인트
설명
관제 대시보드
https://sf-api.ese-lab.com/index.html
전체 현황 진입점
실시간 모니터
https://sf-api.ese-lab.com/monitor.html
수신 로그 실시간 확인
위치 추적
https://sf-api.ese-lab.com/track.html
기기별 이동 경로 지도
API 명세
https://sf-api.ese-lab.com/swagger-ui/index.html
Swagger UI
기기 등록
POST /api/v1/devices/register
deviceId·elderId·fwVersion
텔레메트리 수신
POST /api/v1/telemetry
readings 배열 일괄 전송
기기 로그 조회
GET /api/v1/devices/{id}/logs?date=
날짜별 페이징 조회
로그 달력
GET /api/v1/devices/{id}/logs/calendar
월별 기록 유무
설정 동기화
GET /api/v1/devices/{id}/config
안심존 목록 · configVersion
보호자 조회
GET /api/v1/elders/{id}/guardians
보호자 연락처
서버 내부 구성(호스팅·DB·프레임워크)과 AI 기능은 이 보고서 작성 범위 밖입니다.
위 목록은 단말 측에서 실제 호출·검증한 인터페이스만 기재했습니다.
2026-08-15 실증 중 호출 확인

## Slide 10
A2
AI 상세 설명
작성 보류
이 장은 비워 두었습니다.
서버의 AI 기능에 대한 자료가 확인되지 않아, 추정으로 채우지 않았습니다.
작성에 필요한 정보: ① 어떤 모델/알고리즘인지 ② 입력 데이터와 출력 ③ 학습·추론 위치(서버/단말) ④ 성능 지표
자료 확보 후 본문 4~6장과 함께 작성 필요

## Slide 11
A3
서울시 치매 노인 현황
2023년 · 65세 이상 기준 · 총 166,167명 (유병률 9.88%)
자치구별 환자수 (상위 12개구)
노원구
9,577
은평구
9,302
송파구
9,256
강서구
9,186
성북구
8,209
관악구
8,116
강남구
7,756
중랑구
7,263
구로구
7,141
동작구
6,959
강동구
6,955
강북구
6,939
유병률 상위 10개구 (%)
자치구
환자수(명)
유병률
종로구
3,127
11.31%
용산구
4,249
11.17%
서대문구
6,187
11.03%
마포구
6,114
10.93%
중구
2,662
10.77%
성북구
8,209
10.49%
강북구
6,939
10.35%
은평구
9,302
10.24%
동대문구
6,670
10.24%
영등포구
6,552
10.24%
환자수는 인구가 많은 강서·노원·송파구가, 유병률은 종로·용산·서대문구가 높다.
→ 절대 규모 대응과 고밀도 지역 집중 대응을 나누어 설계할 근거가 된다.
출처: 서울특별시 치매관련현황 (2023년, 25개 자치구 전수) — 사용자 제공 원자료

## Slide 12
A4
디바이스 배터리 소요
서버에 쌓인 실제 텔레메트리에서 산출
기기
deviceId
관측 구간
경과
소모율
완충 시 예상
SFD 태블릿
SF-26420C21
100% → 40%
23.9 h
2.51 %/h
약 40 시간
SFW 워치
SF-753A1FE0
100% → 3%
21.2 h
4.57 %/h
약 22 시간
SFA 전용 단말
SF-ACAC14EC
—
—
—
미측정
SFA는 왜 미측정인가
SFA의 배터리 값은 ADC 분압을 3.3~4.2 V 선형으로 환산한 추정치이고, 실증 기간 대부분 USB로 급전된 상태였습니다. 서버에는 74%→0% 같은 급락 구간이 남아 있지만 이는 방전 곡선이 아니라 급전 중 ADC 값이므로, 사용시간 근거로 쓰지 않았습니다.
→ 배터리만으로 구동한 상태에서 별도 실측이 필요합니다. (실증 잔여 과제)
산출 방법: 기기별 전체 배터리 시계열에서 충전(값 상승) 구간을 잘라내고, 가장 긴 연속 방전 구간의 기울기를 사용했습니다.
원자료: /api/v1/devices/{id}/logs — 2026-08-13 ~ 08-15

## Slide 13
A5
대표 이미지
실증에 사용된 화면과 하드웨어
SFC — 보호자 앱 메인
SFD — 추적 단말 화면
SFA — LTE/GNSS 결선도
동영상 자료는 별도 첨부 예정

## Slide 14
A6
디바이스 구성표
소스 코드 기준 상세 사양
코드
하드웨어
MCU/OS
식별자
탑재 기능
SFC
Galaxy S24 Ultra
Android
com.sf.sfc
BLE Central · GPS HTTP 서버(:8765) · 대시보드
SFD
Android 태블릿
Android
com.sf.sfd
BLE Peripheral · WiFi/GPS 판정 · 자이로 · SMS
SFW
Wear OS 워치
Android
com.sf.sfw
BLE Peripheral · 동일 판정 로직 · SMS
SFA
LILYGO T-A7670E-S3
ESP32-S3
펌웨어 0.9.0
LTE Cat.1 · GNSS · UCS2 SMS · BLE GATT
공통 프로토콜
HTTPS 텔레메트리 · BLE GATT 온보딩(동일 UUID) · 직통 SMS
텔레메트리 주기
안심존 내 10분 / 안심존 밖 1분 / SOS 시 1분 반복
경보 임계
이탈 5분 → WARNING, 30분 → SOS (문자는 단계별 1회)
안심존 종류
FIXED_AP(집) · SUSPECTED_HOTSPOT(보호자 폰) · REGISTERED_HOTSPOT
측위 수단
WiFi AP 식별 · GNSS · 보호자 폰 GPS 중계 · (셀 측위 불가)
저전력 표기
배터리 10% 이하 → deviceStatus/eventType = LOW_BATTERY
SFA/SFD/SFW/SFC 소스 및 sfa_config.h 기준

## Slide 15
A7
전력 소모 계산 — 1000 mAh 기준
전류값은 데이터시트 전형값(추정), 동작 주기는 실제 펌웨어 설정
계산 전제 — 상시 소비 전류 (mA)
항목
저
전형
고
보드 상시 (레귤레이터·LED)
3
5
8
ESP32-S3 BLE 광고
12
20
30
ESP32-S3 Wi-Fi 연결 유지
18
25
40
ESP32-S3 무선 없이 동작
12
20
30
A7670E 등록 유지 (PSM 미사용)
10
15
25
A7670E GNSS 수신 상시
25
35
50
1회 전송 소비 (버스트)
동작
가정
1회 소비
Wi-Fi HTTPS 텔레메트리 1회
200 mA × 2 s
0.111 mAh
LTE HTTPS 텔레메트리 1회
150 mA × 5 s
0.208 mAh
SMS 1통 발송
150 mA × 5 s
0.208 mAh
시나리오별 결과 (전형값 기준)
시나리오
평균
24h 소요
지속시간
① BLE 광고만
25.0 mA
600 mAh
40.0 h
② Wi-Fi 상시 + 10분 보고
30.7 mA
736 mAh
32.6 h
③ 현재 펌웨어 (안심존 내)
80.7 mA
1936 mAh
12.4 h
④ 현재 펌웨어 (밖·LTE)
87.5 mA
2100 mAh
11.4 h
① 모뎀·GNSS·Wi-Fi 모두 꺼짐. 온보딩 대기 상태.
② 안심존 안. 모뎀·GNSS 꺼짐. 현재 코드의 10분 주기.
③ 모뎀과 GNSS를 부팅 후 끄지 않는 현재 구성.
④ 안심존 밖 1분 주기 보고. Wi-Fi 없음.
24시간을 채우려면 평균 41.7 mA 이하
①②는 통과하지만 ③④는 통과하지 못합니다. 차이를 만드는 것은 전송 횟수가 아니라 모뎀과 GNSS를 끄지 않는 설계입니다 — 두 항목만 합쳐도 전형값 50 mA로 이미 예산을 넘습니다.
전송 버스트는 ④에서도 하루 12.5 mA 상당으로, 상시 소비에 비하면 작습니다.
전류는 ESP32-S3 / A7670E 데이터시트 전형값 — 이 보드 실측이 아님. 주기는 sfa_config.h 실제 값.

## Slide 16
A8
LTE 전송 가능 횟수 — 1000 mAh
무엇이 횟수를 제한하는가
조건
상시 소비
전송 가능 횟수
지속시간
상시 소비 비중
전송 에너지만 계산
—
4,800 회
—
이론 상한
모뎀 상시 ON (현재 구성)
20 mA
1,846 회
30.8 h
62 %
모뎀 상시 + GNSS 상시
55 mA
889 회
14.8 h
81 %
모뎀 PSM 절전 가정
6 mA
3,243 회
54.1 h
32 %
1분 주기(안심존 밖 기본값)로 연속 전송한다는 가정. 하루치는 1,440회.
1회 전송 소비
LTE 텔레메트리 0.208 mAh → 1000 mAh로 4,800회
SMS 1통 0.208 mAh → 1000 mAh로 4,800통
전송 자체는 싸다. 비싼 것은 전송 사이에 켜져 있는 시간이다.
24시간 운용을 만들려면
1. GNSS 상시 ON 해제 — 보고 직전에만 측위 (−35 mA)
2. 모뎀 PSM/eDRX 적용 — 전송 사이 절전 (−14 mA)
3. 안심존 내에서는 모뎀 자체를 내리고 Wi-Fi만 사용
현재는 브라운아웃 회피를 위해 모뎀을 끄지 않는 설계입니다.
동일 전제(데이터시트 전형값) 기준. 실사용 시간은 배터리 실측으로 확정해야 함 — 부록 4 참조.